## Что такое NanoVNA

Существует несколько типов оборудования NanoVNA, и этот документ охватывает следующее оборудование:

- версия ttrftech (оригинал) ttrftech / NanoVNA

- версия hugen79  NanoVNA-H

Их аппаратные компоненты практически одинаковы,  можно использовать одинаковые прошивки.

## Что нужно для работы

Требуется, как минимум.

- Прибор NanoVNA

- SMA LOAD 50Ω (нагрузка)

- SMA SHORT (перемычка)

- SMA OPEN  (изолятор)

- SMA Мама-Мама Разъем (Боченок)

- Кабель SMA Папа-Папа  х2

## Основы NanoVNA

VNA (Vector Network Analyzer) измеряет частотные характеристики отраженной мощности и мощности передачи высокочастотной сети (RF Network).

NanoVNA измеряет следующие элементы:

- Входной I/Q сигнал

- Отраженный  I/Q сигнал

- Проходной  I/Q сигнал

Отсюда мы вычисляем:

- Коэффициенты отражения S11

- Коэффициент передачи S21

Следующие элементы, которые можно рассчитать на основе этих данных, могут быть отображены.

- Потеря отражения

- Проходная потеря

- Комплексное сопротивление

  - сопротивление

  - реактанс

- Коэффициент стоячей волны.

## Диапазон частот NanoVNA

NanoVNA измеряет коэффициент отражения и коэффициент передачи для 101 точки в измеряемой полосе частот.

Основная волна NanoVNA составляет от 50 кГц до 300 МГц. Для более высоких частот используется режим гармоник.

*Основная волна, в режиме гармоник, не ослабляется.

Режимы использования для каждой частоты следующие

- 50кГц до 300 МГц: основная волна

- От 300 МГц до 900 МГц: 3-я гармоника

- От 900 МГц до 1500 МГц: 5-я гармоника

При измерениях на гармониках нужно учитывать, что всегда присутствует сигнал основной волны.

В любом случае вход преобразуется в промежуточную частоту 5 кГц. I/Q.   Далее в цифровой, с частотой  с дискретизации = 48 кГц. Цифровые данные  обрабатываются микроконтроллером.

Первым делом

Прежде чем использовать NanoVNA, вы должны сначала откалибровать его.

Первое время можете пользоваться калибровкой в интервале частот 0,05-900МГц.

- Убедитесь, что START 50 кГц

- Убедитесь, что СТОП 900 МГц.  см. гаву  Метод калибровки

# Метод ввода

NanoVNA имеет несколько методов ввода.

- Сенсорная панель

- Рычаг

  - Лево / Лево, долгое удержание

  - Право / Право, долгое удержание

  - Нажатие /Долгое нажатие

- Выключатель питания

# Как читать экран

## Главный экран

### 1. СТАРТ 2. СТОП

Отображается частота запуска  и остановки диапазона.

### 3. Маркер

Положение маркера отображается для каждой трассы (графика). Выбранный маркер можно перемещать следующими способами.

- Перетащите маркер на сенсорной панели

- Длительное нажатие на рычаг Право\Лево

### 4. Статус калибровки

Отображается номер данных считываемой калибровки и примененная коррекция ошибок.

- C0 C1 C2 C3 C4 : (С большая) Каждый указывает, что загружены соответствующие данные калибровки.

- c0 c1 c2 c3 c4 : (с малая) Каждый указывает, что загружено соответствующее количество калибровочных данных, но частотный диапазон был изменен после загрузки, указывая, что для исправления ошибок используется дополнение. (см. главу Метод калибровки)

- D : Directivity. Указывает, что применяется коррекция ошибок направленности

- R :  Reflection Tracking. Отслеживание отражений.

- S : Source Match  Соответствия нагрузки

- T : Transmission Tracking  Отслеживания передачи

- X : Isolation. Перекрестных помех. http://na.support.keysight.com/vna/help/latest/S3_Cals/Errors.htm  анг.

### 5. Референтная позиция и масштаб.

Указывает референтную позицию соответствующей трассы (графика).

Вы можете изменить положение с помощью DISPLAY– SCALE-REFERENCE-POSITION.

Изменить масштаб единицы измеряемой величины, на одну клетку. DISPLAY–SCALE- SCALE/DIV

### 6. Статус маркера

Отображается активный маркер и один ранее активный маркер.

### 7. Статус трассы (графика)

Отображается состояние каждого формата трассы (графика) и значение, соответствующее активному маркеру.

Например, если на дисплее отображается CH0 LOGMAG 10dB/ 0.02dB , обозначает  следующее.

- Канал CH0 (отражение S11)

- Формат LOGMAG

- Масштаб 10 дБ на одну клетку

- Текущее значение составляет 0,02 дБ

Для активных трасс отображение канала на экране меняется на инверсное.

### 8. Состояние батареи

Когда батарея и D2 на плате установлены, отображается значок в соответствии с напряжением батареи.

Экран меню

### 11. Меню

Меню может отображаться с помощью следующих операций.

- При нажатии на сенсорную панель в район отображения меню

- Нажатием на рычаг

## Экран клавиатуры

### 12. Цифровые клавиши

Нажмите номер, чтобы ввести один символ.

### 13. Клавиша возврата

Удалить один символ. Если символ не введен, запись отменяется.

### 14. Ключ устройства

Умножает текущий ввод на выбранное значение:  k-кило . M-мега. G- Гига. И немедленно завершает ввод.  В случае × 1 введенное значение устанавливается как есть.

### 15. Поле ввода

Отображается название элемента  и введенный номер.

# Начать измерение

## Основная последовательность измерений

- Установите диапазон частот для измерения

- Выполните калибровку

- Подключите прибор к DUT (объекту измерения)

## Настройка диапазона измерения

Существует три типа настроек диапазона  частоты измерения.

- Установка начальной и конечной частоты

- Установка центральной частоты и диапазона

- Нулевой промежуток

### Установка начальной и конечной частоты

Выберите и установите STIMULUS-START и STIMULUS-STOP соответственно.

### Установка центральной частоты и диапазона

Выберите и установите STIMULUS-CENTER и STIMULUS-SPAN соответственно.

### Нулевой промежуток

Нулевой диапазон - это режим, в котором одна частота передается непрерывно, без развертки частоты.

Выберите и установите STIMULUS- CW FREQ .

### Временно прекратить измерение

STIMULUS- PAUSE SWEEP , измерение временно останавливается.

# Метод калибровки

NanoVNA использует 101 калибровочных  точек . Для уменьшения погрешности, калибровку лучше выполнять всякий раз, когда изменяется  диапазон частот.  Если калибровка проведена, на экране отображается состояние калибровки Cn DRSTX . n - номер калибровочных данных.

Тем не менее, если изменилась полоса измеряемой частоты после калибровки , NanoVNA может дополнять существующую калибровочную информацию и отображать результат измерений в некоторой степени правильно. Например: NanoVNA был откалиброван в диапазоне частот 0,05-900МГц. Т.Е.~ 9МГц на одну точку. В таком случаи, при измерении в диапазоне = 5-10МГц. NanoVNA  рассчитает дополнительные точки, по ближним калибровочным точкам. В это время на экране отображается статус калибровки с малой буквы c  - сn DRSTX . n - номер загружаемых калибровочных данных.

Калибровка

- Сбросьте текущее состояние калибровки CAL-RESET

- Подключите калибровочный элемент OPEN (изолятор) к порту CH0 и выполните CAL-CALIBRATE-OPEN .

- Подключите калибровочный элемент SHORT (перемычку) к порту CH0 и выполните CAL-CALIBRATE-SHORT.

- Подключите калибровочный элемент LOAD (нагрузку) к порту CH0 и выполните CAL-CALIBRATE-LOAD .

- Подключите калибровочный элемент LOAD (нагрузку) к портам CH0 и CH1 и выполните CAL-CALIBRATE-ISOLN . Если есть только одна нагрузка, порт CH0 можно оставить отрытым.

- Замкните кабелем порты CH0 и CH1, и выполните CAL-CALIBRATE-THRU .

- Для завершения калибровки  и исправления ошибок, выполните. CAL-CALIBRATE-DONE

- Укажите номер данных и сохраните. CAL-CALIBRATE-SAVE-SAVE n

## * Все данные калибровки должны быть импортированы после того, как дисплей достаточно стабилен.

## Нужно учитывать!  Параметры кабеля, между портами и объектом измерения(DUT), (амплитудные и фазовые) добавятся к параметрам DUT. Что бы исключить влияние кабелей, калибровочный элемент необходимо подключать непосредственно к концам кабелей, к которым будет подключатся DUT.

Можно сохранить до 5 калибровочных данных. NanoVNA загружает данные с номером 0 сразу после включения.

Данные калибровки - это данные, которые включают следующую информацию:

- Диапазон настройки частоты

- Исправление ошибок в каждой точке измерения

- Установки в меню Display, Marker

Вы можете сохранить текущие настройки меню, выбрав CAL – SAVE - SAVE n .

Текущие данные калибровки можно сбросить, выбрав CAL - RESET . Так же, если вы хотите откалибровать вновь, вам необходимо выполнить сброс . CAL - RESET

CAL CORRECTION  отображаясь на экране инверсно, указывает, что в данный момент выполняется исправление ошибок. Вы можете выбрать это, чтобы временно остановить исправление ошибок.

Восстановить сохраненные данные калибровки и меню, можно выбрав RECALL-RECALL n

## Отображение трассы (графика)

NanoVNA может отображать до четырех трасс (графиков), одна из которых является активной.

Трассы могут отображать только то, что вам нужно. Для включения/отключения трасс выберите DISPLAY– TRACE- TRACE n .

Методы для переключения трассы в  активный режим.

- Нажмите на маркер трассы

- Выберите DISPLAY – TRACE - TRACE n . (Если она была временно скрыта, нужно вновь открыть)

В активном режиме можно изменять формат, референтную позицию и масштаб трассы.

### Формат трассы

Каждая трасса может иметь свой собственный формат измерений. Выберите  DISPLAY -FORMAT . (MORE-дальше BACK-назад)

Отображение каждого формата выглядит следующим образом.

- LOGMAG : логарифм абсолютного значения измеренного значения

- PHASE : Фаза в диапазоне от -180 ° до + 180 °

- DELAY : Задержка

- SMITH : диаграмма Смита

- SWR : коэффициент стоячей волны

- POLAR : полярный формат координат

- LINEAR : абсолютное значение измеренного значения

- REAL : действительное число измеренного значения

- IMAG : мнимое число измеряемой величины

- RESISTANCE : Сопротивление активное

- REACTANCE : Реактивное сопротивление

### Канал трассы (графика)

NanoVNA имеет два порта, CH0 CH1 . Следующие параметры S могут быть измерены на каждом порту.

- CH0 S11  (отражения)

- CH1 S21 (вносимые потери)

Чтобы изменить канал трассы, выберите DISPLAY- CHANNEL- CH0 REFLECT или CH1 THROUGH

## маркер

Можно отобразить до 4 маркеров. Маркеры включаются из MARKER– SELECT-MARKER- MARKER n . При отображении маркера активный маркер, устанавливается на  место отображаемого ранее маркера.

## Операция во временной области

NanoVNA может моделировать измерения во временной области путем обработки данных в частотной области.

Выберите DISPLAY -TRANSOFRM -TRANSFORM ON чтобы преобразовать данные измерений во временную область. TRANSFORM ON - включена. Данные измерений немедленно отображаются во временной области.

Связь между временной областью и частотной областью следующая.

- Увеличение максимальной частоты увеличивает разрешение по времени

- Чем короче интервал измерения частоты (Т. Е. Чем ниже максимальная частота), тем больше максимальная продолжительность

По этой причине максимальная длительность и временное разрешение находятся в компромиссном соотношении.

Другими словами, продолжительность - это расстояние.

- Если вы хотите  увеличить максимальное расстояние измерения, вам нужно уменьшить максимальную частоту.

- Если вы хотите точно указать расстояние, вам нужно увеличить максимальную частоту.

### Полоса пропускания во временной области

В полосовом режиме вы можете смоделировать реакцию испытуемого устройства на импульсный сигнал.

Формат трассировки может быть установлен на LINEAR-LOGMAG SWR .

Ниже приведен пример импульсной характеристики полосового фильтра.

### Импульс низких частот во временной области

В режиме низких частот вы можете имитировать TDR. В режиме низких частот начальная частота должна быть установлена ​​на 50 кГц, а конечная частота должна быть установлена ​​в соответствии с измеряемым расстоянием.

Формат трассировки может быть установлен на REAL .

Примеры пошагового отклика в открытом состоянии и импульсного отклика и в коротком состоянии показаны ниже.

обрыв

короткое

### Шаг низких частот во временной области

В режиме низких частот вы можете имитировать TDR. В режиме низких частот начальная частота должна быть установлена ​​на 50 кГц, а конечная частота должна быть установлена ​​в соответствии с измеряемым расстоянием.

Формат трассировки может быть установлен на REAL .

Обрыв: Короткое

#### Пример пошагового ответа

Емкостный короткий:

Индуктивный короткий:

Емкостный разрыв (C параллельно):

Индуктивный разрыв (L последовательно):

### Окно временного домена

Диапазон, который можно измерить, является конечным числом, и существуют минимальные и максимальные частоты. Окно может быть использовано для сглаживания этих прерывистых данных измерений и уменьшения звонков.

Есть три уровня окон.

- МИНИМАЛЬНЫЙ (без окна, то есть с прямоугольным окном)

- НОРМАЛЬНЫЙ (эквивалент окна Кайзера β = 6)

- МАКСИМАЛЬНЫЙ (эквивалент окна Кайзера β = 13)

МИНИМАЛЬНОЕ обеспечивает самое высокое разрешение, а МАКСИМАЛЬНОЕ обеспечивает самый высокий динамический диапазон. НОРМАЛЬНЫЙ находится посередине.

### Установка коэффициента длины волны во временной области

Скорость передачи электромагнитных волн в кабеле варьируется в зависимости от материала. Отношение к скорости передачи электромагнитных волн в вакууме называется коэффициентом длины волны (Velocity Factor, Скорость распространения). Это всегда указано в спецификации кабеля.

Во временной области отображаемое время можно преобразовать в расстояние. Коэффициент сокращения длины волны, используемый для отображения расстояния, может быть установлен с помощью DISPLAY-VELOCITY-FACTOR-TRANSFORM . Например, если вы измеряете TDR кабеля с коэффициентом уменьшения длины волны 67%, укажите 67 для VELOCITY FACTOR .

### Установите частоту от маркера

Вы можете установить диапазон частот из маркера следующим образом:

- MARKER →START Устанавливает частоту активного маркера равной начальной частоте.

- MARKER →STOP Устанавливает частоту активного маркера равной частоте остановки.

- MARKER →CENTER Устанавливает частоту активного маркера на центральную частоту. Диапазон регулируется, чтобы максимально поддерживать текущий диапазон.

- MARKER →SPAN Устанавливает два отображаемых маркера, включая активный маркер, на диапазон. Если отображается только один маркер, ничего не происходит.

## Настройки устройства

CONFIG вы можете сделать общие настройки для устройства.

### Калибровка и тестирование сенсорной панели

CONFIG TOUCH CAL сенсорную панель можно откалибровать. Если существует большая разница между фактическим положением касания и распознанным положением касания, это можно решить, выполнив это. После выполнения TOUCH CAL выполните TOUCH TEST чтобы подтвердить правильность настроек и сохранить настройки с помощью SAVE .

CONFIG вы выберете CONFIG TOUCH TEST , вы можете протестировать сенсорную панель. Линия рисуется при прикосновении к сенсорной панели. После снятия с сенсорной панели он вернется в исходное состояние.

### Сохранение настроек устройства

Выберите CONFIG SAVE чтобы сохранить общие настройки прибора. Общие настройки устройства - это данные, которые включают следующую информацию:

- Информация о калибровке сенсорной панели

- Сетка цветная

- Цвет трассировки

- Номер данных калибровки, загруженный по умолчанию

В настоящее время нет другого способа установить, кроме информации о калибровке сенсорной панели.

### Показать версию

Выберите CONFIG VERSION для отображения информации о версии устройства.